Комплекс КФС-01.002

- компьютерный анализатор ЭКГ

Комплектность:

- Устройство съема информации (УСИ) НБИД.468739.006 со жгутом УСИ-ПЭВМ НБИД.685621.010 для подсоединения УСИ к разъему последовательного порта компьютера.

- IBM-совместимый компьютер (настольный или Notebook).

- Принтер.

- Комплект электродов электрокардиографических многоразовых dA4.061.106 для съема ЭКГ у взрослых, включающий в себя:
- грудные присасывающиеся электроды dA2.327.472 (6шт.); 
- электроды прижимные – клипсы dA2.327.471 (4шт.);
- флакон с электроконтактным веществом (ЭКВ).
ИЛИ / И
Комплект электродов электрокардиографических педиатрических многоразовых dA4.061.110 для съема ЭКГ у детей, включающий в себя:
- грудные присасывающиеся электроды ЭКГ П 0/10ГП-01 (6шт.); 
- электроды конечностные прижимные ЭКГ П 0/3 КП-01 (4шт.);
- электроды конечностные ЭКГ КП-04 (4 шт.);
- флакон с ЭКВ.

- Комплект соединительных устройств НБИД.941921.003-02, включающий в себя:
- жгуты ЭКГ-К НБИД.685621.013 для съема ЭКГ с конечностей (4 шт.);
- жгуты ЭКГ-Г НБИД.685621.008 для подсоединения грудных электродов (6шт.); 
- тройник НБИД.685621.009 для подключения питания УСИ к разъему клавиатурного порта настольного компьютера; 
- замыкающую планку НБИД.741128.012 для замыкания входов комплекса при проверке его работоспособности.

- Программно-математическое обеспечение на компакт-диске.

- Ведомость эксплуатационных документов НБИД.941111.001-01ЭД, включающая в себя:
- Формуляр НБИД.941111.001-01ФО;
- Техническое описание и инструкцию по эксплуатации НБИД.941111.001-01ТО;
- ПО для исследования ЭКГ в покое. Руководство оператора НБИД.941111.001-01РО*;
- ПО Исследование ЭКГ под нагрузкой. Руководство оператора ИСБЮ.941111.001-РО*;
- ПО Анализ вариабельности сердечного ритма. Руководство оператора ИСБЮ.941111.002-РО*;
- ПО Телеконсультационный терминал. Руководство оператора НБИД.941111.002 РО*;
- Методику поверки НБИД.941111.001Д1.

Руководства оператора, отмеченные *, поставляются в соответствии с заказанными пользователем приложениями.

Выполняемые функции (для минимальной комплектации):

- Синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и в отведениях по Небу.

- Отображение снимаемой информации в реальном времени.

- Измерение в полуавтоматическом режиме врачебных признаков ЭКГ на экране монитора и формирование таблицы измеренных значений.

- Формирование врачом синдромального заключения по ЭКГ.

- Запись в электронный архив снятых ЭКГ и сформированных врачом протоколов исследований.

- Документирование на принтере снятых ЭКГ и результатов исследований.

Технические характеристики:

- Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 100 МОм.

- Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 100000.

- Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 20 мкВ (размах).

- Постоянная времени – не менее 3,2 с.

- Спад амплитудно-частотной характеристики относительно значения 10 Гц в диапазонах частот: 
0,5 – 60 Гц от - 5 % до + 8 %;
0,5 – 75 Гц от - 5 % до + 10 %;
0,5 – 100 Гц от – 5 % до +30 %.

- Коэффициент взаимовлияния между каналами – не более 2%.

- Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,1 мкА.

- Диапазон входных сигналов - 0,03 – 5 мкВ.

- Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц (устанавливается программно).

- Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 12.

- Вес младшего разряда – 5 мкВ.

- Число синхронных каналов – 8.

- Формируемые отведения – 12 общепринятых и отведения по Небу.

- Чувствительность – 5, 10, 20, 40 мм/мВ.

- Относительная погрешность установки чувствительности – не более 5 %.

- Скорость развертки – 12,5, 25, 50, 100 мм/сек.

- Габариты УСИ - 72 x 123 x 28,5 мм.

- Вес УСИ – не более 0,25 кг.

- Потребление от источника 5 ± 0,5 В - не более 0,20 А.

Дополнительные возможности:

- Автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ;

- Исследование ЭКГ под нагрузкой.

- Исследование сердечного ритма и его вариабельности.