Комплекс КФС-01.003

- компьютерный анализатор ЭКГ и реограммы

Комплекс КФС-01.003 «Кардиометр-МТ» за одно исследование, без переналожения электродов, обеспечивает выполнение всех перечисленных для исполнения КФС-01.002 функций и дополнительно съем и автоматический анализ интегральной реограммы (ИРГТ). Технические характеристики, приведенные в настоящей Технической спецификации для комплекса КФС-01.002, полностью соответствуют характеристикам ЭКГ-тракта комплекса КФС-01.003.

Ниже приведены отличительные особенности исполнения КФС-01.003.

Комплектность:

- Устройство съема информации (УСИ) НБИД.468739.006-01 со жгутом УСИ-ПЭВМ НБИД.685621.015 для подсоединения УСИ к разъему последовательного порта компьютера.

- IBM-совместимый компьютер (настольный или Notebook).

- Принтер.

- Комплект электродов электрокардиографических многоразовых НБИД.941961.001 для съема ЭКГ у взрослых, включающий в себя: - грудные присасывающиеся электроды dA2.327.472 (6шт.); 
- электроды прижимные – клипсы комбинированные для синхронного съема ЭКГ и ИРГТ с конечностей ЛЛ1.189.030 (4шт.);
- флакон с электроконтактным веществом (ЭКВ).
ИЛИ / И
Комплект электродов электрокардиографических педиатрических многоразовых НБИД.941961.001-1 для съема ЭКГ у детей, включающий в себя:
- грудные присасывающиеся электроды ЭКГ П 0/10ГП-01 (6шт.); 
- электроды прижимные – клипсы комбинированные для синхронного съема ЭКГ и ИРГТ с конечностей ЛЛ1.189.030-1 (4шт.);
- электроды конечностные ЭКГ КП-04 (4 шт.);
- флакон с ЭКВ.

- Комплект соединительных устройств НБИД.941921.003-02, включающий в себя:
- жгуты ЭКГ-К НБИД.685621.012 для одновременного съема ЭКГ с конечностей и ИРГТ (4 шт.);
- жгуты ЭКГ-Г НБИД.685621.008 для подсоединения грудных электродов (6шт.); 
- тройник НБИД.685621.009 для подключения питания УСИ к разъему клавиатуры настольного компьютера; 
- замыкающую планку НБИД.741128.012 для замыкания входов комплекса при проверке его работоспособности.

- Программно-математическое обеспечение на компакт-диске.

- Ведомость эксплуатационных документов НБИД.941111.001-02ЭД, включающая в себя:
- Формуляр НБИД.941111.001-02ФО;
- Техническое описание и инструкцию по эксплуатации НБИД.941111.001-02ТО;
- ПО для исследования ЭКГ в покое. Руководство оператора НБИД.941111.001-01РО*;
- ПО Исследование ЭКГ под нагрузкой. Руководство оператора ИСБЮ.941111.001-РО*;
- ПО Анализ вариабельности сердечного ритма. Руководство оператора ИСБЮ.941111.002-РО*;
- ПО Измерение параметров центральной гемодинамики методом интегральной реографии по М.И.Тищенко. Руководство оператора ВЮСК.941118.003РО*;
- ПО Исследование периферического кровообращения методом реовазографии ВЮСК.941118.005РО*;
- ПО Телеконсультационный терминал. Руководство оператора НБИД.941111.002 РО*;
- Методику поверки НБИД.941111.001Д1.

Руководства оператора, отмеченные *, поставляются в соответствии с заказанными пользователем приложениями.

Выполняемые функции (для минимальной комплектации):

- Синхронный съем ЭКГ и интегральной реограммы тела по М.И.Тищенко с 10 электродов, наложенных по схеме съема ЭКГ в 12 общепринятых отведениях.

- Отображение снимаемой информации в реальном времени.

- Вычисление параметров центральной гемодинамики по интегральной реограмме тела.

- Отображение результатов обследования.

- Запись снятых реограмм и результатов обследования в электронный архив.

- Автоматическое формирование заключения о типе кровообращения.

- Документирование на принтере снятых реограмм и результатов обследования.

Автоматически измеряемые параметры (реосигнала):

- Амплитуда анакроты кардиоцикла реосигнала;

- Длительность кардиоцикла реосигнала;

- Длительность диастолического участка реосигнала;

- Базисное сопротивление.

Расчетные параметры (параметры центральной гемодинамики по ИРГТ):

- Ударный объем.

- Ударный индекс.

- Минутный объем крови.

- Сердечный индекс.

- Общее периферическое сопротивление.

- Удельное периферическое сопротивление.

- Коэффициент интегральной тоничности.

- Частота дыхания.

- Коэффициент дыхательных изменений.

- Коэффициент резерва.

Технические характеристики:

- Технические характеристики при регистрации и обработке интегральной реограммы тела: 
- амплитуда зондирующего тока - не более 3 мА; 
- частота зондирующего тока - 30 ± 5 кГц;
- вес младшего разряда в канале переменного сопротивления - 10 -3 Ом; 
- вес младшего разряда в канале базового сопротивления - 0,5 Ом;
- неравномерность амплитудно-частотной характеристики в полосе частот 0,15 - 30 Гц - не более ±10%; 
- уровень собственных шумов, приведенных ко входу - не более 5 МОм.

- Габариты УСИ - 72 x 123 x 41 мм.

- Вес УСИ - не более 0,35 кг.

- Потребление от источника 5 ± 0,5 В - не более 0,25 А.

Дополнительные возможности:

- Автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ;

- Исследование ЭКГ под нагрузкой;

- Исследование вариабельности сердечного ритма;

- Исследование периферического кровоснабжения методом реовазографии.