КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХРЯДНАЯ

ОКП 9444 68

1. Общие положения.

1.1 Консоль реанимационная соответствует ТУ 9444-057-16793014-2001.

1.2 Консоль соответствует требованиям РТМ 42 - 2 - 4 - 80 “Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии” и ГОСТ 12.2.025-76 ”Изделия медицинской техники. Электробезопасность”.

1.3 По электробезопасности секция консольная соответствует классу 1 тип H по ГОСТ 12.2.025-76.

1.4 Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия наружных поверхностей сделаны по ГОСТ 9.032 для групп условия эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104. Класс покрытий не ниже III по ГОСТ 9.032. Покрытие устойчиво к дезинфекции по ОСТ 42-2-21.

1.5 Конструкция и технические характеристики консоли могут быть изменены с целью ее усовершенствования без уведомления в паспорте.

2. Назначение.

2.1 Консоль предназначена для оптимальной организации рабочего места, компактного размещения медицинской аппаратуры, обеспечения рабочего места электропитанием и медицинскими газами. Консоль используется в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, оперблоках, родильных залах и больничных палатах.

3. Технические данные.

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (не более): высота/глубина, мм длинна, мм |  | 206/68 800 ¦ 1200 ¦ 1600 ¦ 2000 |
| Максимальная нагрузка на рельс (не более), кг |  | 50 |
| Климатический класс |  | УХЛ 4.2 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С |  | 10-35 |
| Условия хранения в транспортной таре по ГОСТ 15150-69 |  | 2/С/+40,-50/У3/–/–/Н/– |
| Напряжение электрической сети, подводимой к консоли, В/Гц |  | 220±10(%) / 50±1(Гц) |
| Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам секции консольной (не более), кВт |  | 2 |
| Сопротивление изоляции фазных проводников сети 220 В , 50 Гц относительно основания консоли и провода ”общий 0” (не менее), мОм |  | 10 |
| Переходное сопротивление заземления (зануления) между болтом заземления консоли и любой точкой металлической конструкции (не более), Ом |  | 0.1 |
| Переходное сопротивление заземления между болтом заземления и заземляющим контактом любой розетки 220 В, 50 Гц ( евроконструктив ) (не более), Ом |  | 0.2 |
| Рабочее давление в газовых магистралях консолей (не более), МПа (атм) |  | 0.6 (6) |
| Пропускная способность одного клапана консоли по мед. газам / по вакууму (не менее), л/мин |  | 40 / 10 |
| Утечка газа на любом коммутационном устройстве консоли (клапан, кран) при максимальном рабочем давлении (6 атм) (не более), мл/мин |  | 1 |
| Масса нетто (не более), кг |  | 14 |
| Назначенный срок службы, лет |  | 5 |
| Переменные параметры |  |  |
| Розетки ( евростандарт 220 В, 50 Гц), шт. |  |  |
| Автоматический выключатель сети, шт. |  |  |
| КЛАПАН | кислород, шт. |  |
|  | сжатый воздух, шт. |  |
|  | закись азота, щт. |  |
|  | вакуум, шт. |  |
|  | углекислый газ, шт. |  |
| Вентиль, шт. |  |  |
| Манометр, шт. |  |  |

4. Комплектность

    - секция консольная - 1 шт.;

    - кронштейн ГАКЕ.01.00.21 - 1 комплект;

    - планка-рельс (сечение 10х30 мм) - 1 шт.;

    - трубки медные d 8 мм - 1 комплект;

    - крепеж - 1 комплект;

    - штекеры угловые ГАКЕ.70.00.00 - 1 комплект;

    - схема электрическая  принципиальная ГАКЕ.99.00.00 ЭЗ;

    - паспорт ГАКЕ.99.00.00-01 ПС;

    - паспорт на газовые клапаны ГАКЕ 55.00.00 ПС.

Дополнительные комплектующие

    - дополнительный (нижний) рельс - 1 шт.

    - кронштейны для дополнительного рельса - 1 комплект.

5.УСТРОЙСТВО  СЕКЦИИ  КОНСОЛЬНОЙ (стандарт)

Общий вид двухрядной консольной секции ГАКЕ.99.00.00-01 приведен на рис.1

Рис.1

1 – консоль реанимационная;

2 – кронштейны для установки планки-рельса сечением 10 х 30 мм;

3 – планка - рельс для навесного оборудования;

4 – розетки ( евростандарт ) 220 В, 50 Гц;

5 – автоматические выключатели сети;

6 – индикаторы наличия питания 220 В,50 Гц;

7 – клемма заземления;

8 – входной запорный вентиль газовой магистрали секции консольной;

9 – манометр контроля давления в газовой магистрали секции консольной;

10 – газовый клапан для подключения дыхательной аппаратуры;

11 – штекер угловой для подключения дыхательной аппаратуры к клапану поз.10;

12 – кронштейн дополнительного рельса;

13 – дополнительный (нижний) рельс.

6.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При подключении к консоли сети ~ 220 В, 50 Гц с глухо заземленной нейтралью не допускается заземление консоли без предварительного ее зануления.

6.2. Не допускается работа на консоли со снятыми боковыми крышками и лицевыми  панелями.

6.3.Не допускается попадание смазочных материалов во внутренние отверстия клапанов и на наконечники угловых штекеров, работающих с кислородными клапанами.

6.4. З а п р е щ а е т с я  применение клапанов закиси азота в присутствии аммиака , его растворов и окиси углерода ( угарного газа ) в любых концентрациях.

6.5. Монтаж консоли на месте эксплуатации и проведение пуско-наладочных работ может осуществляться только предприятием - изготовителем ЗАО ”Альтернативная наука” или организацией, уполномоченной для проведения этих работ.

6.6. При установке консоли в операционной палате должны быть выполнены требования  РТМ 42-2-4-80:

6.6.1.Напряжение питания ~ 220 В,50 Гц должно быть подано на консоль через разделительный трансформатор.

6.6.2.Консоль должна быть обязательно заземлена.

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие секции консольной требованиям ТУ 9444-057-16793014-2001 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок  эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки предприятию потребителю.

7.3 Изготовитель не несет ответственность за дефекты, возникшие из-за небрежного обращения с консолью или  ее  монтажом и ремонтом лицами, не уполномоченными изготовителем.

8. Сведения об утилизации.

8.1 Упаковка консоли изготовлена из материалов, не наносящих вреда окружающей среде. Упаковку можно сдать в организации, осуществляющие вторичную переработку сырья.

8.2 По истечении срока эксплуатации консоль следует разобрать и утилизировать по правилам  и требованиям, установленным местной администрацией.