| Рисунок 1. 4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика). 4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения. Ресурс изделия до первого ____среднего ремонта_5000 часов_____________ в течение срока службы __4_____ года, в том числе срок хранения __1 __ год _ __в потребительской таре изготовителя в складских помещениях________ Межремонтный ресурс __ 2500 часов_____________________ ___4___ года. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 4.2. Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие КС требованиям настоящего паспорта (подраздел 1.2.) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения в потребительской таре - 12 мес. со дня изготовления изделия. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. Начало исчисления гарантийного срока - со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее: 6 мес. - для действующих предприятий, 9 мес. - для строящихся со дня поступления изделия на предприятие. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет изделие и его части. Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной эксплуатации (или ремонта лицами, неуполномоченными изготовителем), стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия. О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит. Б Рисунок 2,а. Рисунок 2,б. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” ______________ А. В. Князев ________________ 2006 г. КЛАПАННАЯ СИСТЕМА КС-1, КС-2, КС-3 ПАСПОРТ ГАКЕ 14.00.00 ПС 5. Комплектность. 5.1. Перечень узлов и деталей, входящих в состав КС, приведен в таблице 1 Таблица 1. Обозначение изделия; Наименование изделия; Кол-во; Примечание. ГАКЕ 14.00.00 ГАКЕ 55.00.00 ГАКЕ 55.03.00 – ГАКЕ 14.00.00 ПС; Клапанная система КС Составные части Система клапанная медицинская СКМ-01 Штекер угловой Детали для монтажа Комплект крепежа Эксплуатационная документация Паспорт КС; 1-3 1-3 1 1; в комплекте Зависит от типа КС одинарная двойная или тройная Зависит от типа КС одинарная двойная или тройная. Примечание: 1. При групповой поставке КС в количестве более 10 шт. в один адрес паспорт поставляется из расчёта: 1 на 5 шт. поставляемых КС. 2. При оформлении группового паспорта в графе «Кол-во» раздела «Составные части» таблицы 1 проставляется количество составных частей КС из расчёта на каждую поставляемую единицу изделия (КС). 1. Основные сведения об изделии и технические данные. 1.1. Основные сведения. 1.1.1. Клапанные системы КС-1 одинарная, КС-2 двойная, КС-3 тройная показаны на рисуноке1, предназначены для монтажа в стационарные газовые магистрали любых лечебных учреждений, обеспечивают удобное, быстрое и надёжное подключение пневматической аппаратуры к источнику нужного газа. Клапанная система (далее КС) может быть установлена в магистралях следующих газов: кислород, закись азота, воздух, углекислый газ и вакуум. 1.1.2. КС, ГАКЕ14.00.00Сп изготавливается предприятием ЗАО «Альтернативная наука», 192007, г. Санкт-Петербург ул. Прилукская, дом 22-Б. 1.2. Технические данные. 1.2.1. КС комплектуется клапанами СКМ-01, ТУ9444-001-16793014-2005, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разделы 3,4) и ГОСТ 24264-93, что подтверждено сертификатом № РОСС RU. АИ11. В00343 выданным «ИЦ МИ ГУН ВНИИИМТ» на основании протокола испытаний № 20/11С-05 от 20.11.2005г. Регистрационное удостоверение №ФС022а2005/2853-06 от 08.02.2006г. Разрез клапана и отличия вариантов конструктивного исполнения в зависимости от газа к которому они подключаются показаны на рисунке 2а, 2б. 1.2.2. Технические параметры и характеристики: - условия эксплуатации: температура ……………………………………………………… от 10 до 350С, влажность при 250С …………………………………………………….. до 80%, давление ….…………………………………………... от 530 до 800 мм. рт. ст. - предельно допустимое давление, подаваемое на вход КС, не должно превышать 0,6 МПа (6 кг/см2) для всех газовых магистралей и минус 0,09 МПа (0,9 кг/см2) для вакуумных; - утечка рабочего газа (или вакуума) для КС любой комплектации во всех режимах работы не превышает 5 мл/мин; - максимальное значение расхода газа с каждого клапана не должно превышать: 40 л/мин – для кислорода, воздуха, закиси азота, углекислого газа 10 л/мин – для вакуума . - габаритные размеры: КС-1 100х100х126 мм, КС-2 190х100х126 мм, КС-3 280х100х126 мм, 1.2.3. Декоративные лакокрасочное покрытия лицевых поверхностей КС выполнены по III -му классу ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. 1.2.4. Условия хранения КС в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (сухие, отапливаемые помещения). 2. Свидетельство о приемке. КС-1 Клапанная система КС-2 ____________________________________ КС-3 наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ ___Михайлова Т.А.____ личная подпись расшифровка подписи ___ 2006. . .____ год, месяц, число 3. Свидетельство об упаковывании КС-1 Клапанная система КС-2 ____________________________________ КС-3 наименование и обозначение изделия ______________________________________________________________ Упакован ____________АОЗТ «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 6 . . .____ год, месяц, число |
| --- | --- | --- |