| 1. Общие указания. Отсос медицинский эжекционный «ОМЭ-30» (далее «отсос») используется в качестве основной составной части отсасывающего устройства. Схема использования отсоса. Рис. 1 Отсос может применяться в системах жизнеобеспечения отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных палатах в случае отсутствия в помещении стационарной вакуумной магистрали. Для работы отсоса возможно использование кислородных магистралей или магистралей сжатого воздуха. Отсос подключают к источнику рабочего газа (кислород, воздух) через клапанную систему ГАКЕ 55.00.00 ( Рис 1.- клапан газовый). Отсос создает вакуум в контейнере-сборнике. Производительность отсоса (производительность откачки измеряемая в л/мин) увеличивается с увеличением создаваемого отсосом вакуума. Для инфекционных больных отсос следует подключать через бактериальный фильтр. 8. Свидетельство о приемке. ОТСОС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ОМЭ-30 зав. №______________ изготовлен в соответствии с действующий технической документацией, требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ______ МП ________________ ______________ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи 9. Свидетельство об упаковывании. ОТСОС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЖИКЦИОННЫЙ ОМЭ-30 зав. №______________ Упакован ЗАО «Альтернативная наука», в соответствии с требованиями предусмотренными действующий технической документацией. Начальник отдела сбыта ________________ _Макарова Г.Ф.___ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи 10. Сведения о поверке вакуумметров. Дата поверки; Результат поверки; Дата очередной поверки; Подпись и клеймо поверителя. ЗАО «Альтернативная наука». 11. Предприятие изготовитель: ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, 4. Устройство и эксплуатация отсоса. Рис. 2 4.1 Входной штуцер позволяет подключить отсос к клапанной системе ГАКЕ 55.00.00 ( кислород или воздух ) для подачи рабочего газа под давлением. Ручкой регулирующего вентиля изменяют величину газового потока, при этом изменяется величина создаваемого отсосом вакуума и производительность откачки. При повороте ручки против часовой стрелки, разряжение и производительность откачки увеличиваются. Контроль создаваемого вакуума производится по встроенному в отсос вакуумметру. Всасывающий штуцер выполнен по типу “елочка”, что позволяет подключать к нему шланги с различным внутренним сечением. 4.2 С применением фильтров вакуум, создаваемый отсосом, и производительность отсоса уменьшаются. Производительность отсоса ( величина потока) в случае применения фильтра с порами 0,2 мкм фирмы sartorius равна 40 %. 4.3 Предприятием постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции изделия, поэтому некоторые незначительные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. ОТСОС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ОМЭ -30 Паспорт ГАКЕ 74.00.00 ПС 2. Технические данные. 2.1 Рекомендуемое давление в сети ………………….0,45 ± 0,05 МПа ( 450 кПа) 2.2 Производительность откачки по воздуху при расходе воздуха (кислорода) 15 л/мин и создаваемом вакууме 0,04± 0,01 МПа ………………………………………………………………….……. не менее 30 л/мин 2.3 Производительность откачки по воде при расходе воздуха (кислорода) 15 л/мин и создаваемом вакууме 0,04± 0,01 МПа, внутреннем диаметре шланга 8 мм………………………… не менее 6 л/мин 2.4 Диапазон регулирования создаваемого вакуума …….. от 0 до 0,04 ± 0,01МПа 2.5 Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов при среднем сроке службы не менее 4 лет. 2.6 Габаритные размеры ОМЭ-30 в сборе 117 х 80 х 70 мм. 2.7 По условиям эксплуатации отсос соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, исполнение УХЛ, категория 4.2. 2.8 Утечка регулирующего вентиля отсоса в закрытом положении при давлении 0,8  0,025МПа не должна превышать 1 мл / мин. 2.9 Регулируемый вентиль отсоса должен обеспечивать регулировку расхода рабочего газа в диапазоне от 0 до 20 л / мин. при входном давлении не более 0,5 МПа. 2.10 В зависимости от воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий отсос относится к классу «В» группы 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1. 2.11 Конструкция отсоса обеспечивает его устойчивость к механическим воздействиям, вызванным грубым обращением по ГОСТ Р 50267.0. 2.12 Наружные поверхности отсоса устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “ Лотос “ по ОСТ42-21-2. 3. Комплектность. В комплект поставки входят: - отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 ГАКЕ 74.00.00, - паспорт ГАКЕ 74.00.00 ПС. 5. Меры безопасности. 5.1 К работе с отсосом могут быть допущены только лица, получившие соответствующие инструкции по работе с ним. 5.2 Не допускается попадание смазочных материалов на наконечник входного штуцера. 5.3 Не допускается эксплуатировать отсос при неисправном вакуумметре. 5.4 Отсос следует оберегать от ударов и падений на твердую поверхность. 5.5 Устанавливать отсос в клапанную систему ГАКЕ 55.00.00 рекомендуется при закрытом вентиле для чего необходимо ручку вентиля установить в крайнее положение по часовой стрелке до упора. 5.6 Периодически должна производиться разборка отсоса для чистки и промывки внутренних каналов корпуса. Особое внимание обратить на прочистку сопла эжектора ( отв. ø 1,0 мм ). Для доступа к соплу необходимо вывернуть гаситель газового потока. ( Рис.2) 6. Поверка. 6.1. Поверка вакуумметра проводится в соответствии с действующими нормативными документами не реже 1 раза в год. ( После поверки вакуумметр ставить на ФУМ ленту.) 6.2. Отсос поставляется с поверенным вакуумметром. 7. Гарантии изготовителя. 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие отсоса требованиям технической документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2. Гарантированный срок эксплуатации отсоса 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя. |
| --- | --- | --- |