| Гарантийный талон N1 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники РАСХОДОМЕР КИСЛОРОДА ______________________________________________ ( наименование и тип изделия ) ________________________________________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска__________________ Введен в эксплуатацию_______________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца _______________________ ( подпись ) Гарантийный талон N2 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники РАСХОДОМЕР КИСЛОРОДА ______________________________________________ ( наименование и тип изделия ) _______________________________________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска____________________ Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца ________________________ ( подпись ) Гарантийный талон N3 на ремонт ( замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники РАСХОДОМЕР КИСЛОРОДА _____________________________________________ ( наименование и тип изделия ) _______________________________________________________________________ ( номер ГОСТ или ТУ ) Номер и дата выпуска____________________ Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - АОЗТ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ ( подпись ) М.П. Руководитель учреждения владельца _______________________ ( подпись ) 1. Общие указания 1.1. Настоящий паспорт предназначен для эффективной и безопасной эксплуатации расходомеров кислорода ГАКЕ 64.00.00. 1.2. В связи с дальнейшим техническим совершенствованием расходомеров, их конструкция может несколько отличаться от конструктивного исполнения, приведенного на рис.1 и 2 2. Назначение Расходомеры кислорода (далее РК) могут применяться в системах жизнеобеспечения отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных блоков. РК предназначены для установки и контроля дозировки ( расхода ) кислорода, потребляемого различной дыхательной аппаратурой. Расходомер работает совместно с клапанными системами ГАКЕ 55.00.00, установленными в стационарные магистрали кислорода. 3. Технические данные 3.1.Основные параметры и размеры. 3.1.1. Условия эксплуатации РК соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, исполнение УХЛ 4.2. 3.1.2. РК обеспечивает плавную регулировку выбираемого расхода в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 3.1.3. Величина потери напора (давления) на РК при расходе 20 л / мин. и полностью открытом регулирующем вентиле не должна превышать 0,05 МПа. 3.1.4. Минимальное давление в кислородной магистрали, необходимое для нормальной работы РК ( совместно с клапанной системой ), должно быть не менее 0,2 МПа 3.1.5. Утечка регулирующего вентиля РК в закрытом состоянии при входном давлении 0,8МПа должна быть не более 1 мл / мин. 3.1.6. Утечка в выходном контуре РК ( низкое давление ) при открытом регулирующем вентиле и давлении в контуре 0,2 МПа не должна превышать 5 мл / мин. 3.2. Технические характеристики 3.2.1. По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий РК относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1. 3.2.2. РК устойчивы к механическим воздействиям, вызванным грубым обращением по ГОСТ Р 50267.0. 3.2.3. Гальванические покрытия РК выбраны в соответствии с ГОСТ 9.303 и соответствуют требованиям ГОСТ 9.301. 3.2.4. Наружные поверхности РК устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “ Лотос “ по ОСТ42-21-2. 3.2.5. Условия хранения РК в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Хранение должно осуществляться на складах в упаковке изготовителя. 6. Меры безопасности 6.1. Не допускается попадание смазочных материалов на наружную поверхность и во внутренние каналы входного и выходного штуцера расходомера 6.2. Не допускается эксплуатация расходомеров при неисправном ротаметре. 6.3. РК следует оберегать от ударов и падений на твердую поверхность с высоты более 5 см. 6.4. При подключении к расходомеру дыхательной аппаратуры регулирующий вентиль РК должен быть закрыт. 7. Свидетельство об упаковывании Расходомера кислорода ГАКЕ 64.00.00 N ________________________________ ___________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ Упакован ____________АОЗТ «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . .____ год, месяц, число 8. Свидетельство о приемке Расходомер кислорода ГАКЕ 64.00.00 N ________________________________ ________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ изготовлен в соответствии с требованиями комплекта чертежей ГАКЕ 64.00.00 , принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 5.3. Расходомер ГАКЕ 64.00.00 включается с помощью входного штуцера поз.9 непосредственно в клапан системы ГАКЕ 55.00.00. РК модификаций 01 и 02 подключаются гибким шлангом к клапанной системе с помощью штекера углового, входящего в комплект последней. Шланг фиксируется на штуцере РК с помощью стопорной гайки поз.12. 5.4. Установка нужного значения расхода осуществляется ручкой вентиля поз.4а, контроль установленного расхода производится по положению поплавка поз.1 относительно шкалы ротаметра поз.2. Отсчет ведется по верхней кромке поплавка. Цена деления ротаметра - 1 л / мин. Для прекращения подачи газа ( кислорода) в подключенную к РК дыхательную аппаратуру необходимо закрыть регулирующий вентиль с помощью ручки поз.4а - вращение ручки по часовой стрелке до упора. 5.5. РК комплектуется в зависимости от типа подключаемой дыхательной аппаратуры сменными выходными штекерами поз.7 различной конструкции; на рис.1 показан один из таких штекеров - “елочка”. Выходной сменный штекер уплотняется в выходном штуцере корпуса расходомера поз.10 с помощью резинового кольца, вложенного в специальный внутренний паз штуцера. Сменный штекер фиксируется в корпусе расходомера с помощью накидной гайки поз.6. 5.6. Струбцина поз.11 крепится к корпусу расходомера поз.5 двумя винтами М4; струбцина позволяет закрепить РК на стандартном несущем рельсе сечением 10 х 30 мм. 5.7. Для разборки РК при проведении профилактических работ необходимо выполнить следующие операции: - отключить РК от входной газовой магистрали высокого давления ( вынуть из клапана ГАКЕ 55.00.00 или снять входной шланг для модификаций 01 и 02 ); - отключить от РК дыхательную аппаратуру, отвернув гайку поз.6 и вынув из штуцера корпуса поз. 10 сменный штекер поз.7; - вывернуть из корпуса поз.5 шток вентиля, для чего необходимо отвернуть и снять с корпуса гайку поз.4 вместе с ручкой поз.4а, закрепленной на штоке; - отвернуть и снять с корпуса поз.5 фланец уплотнения колбы ротаметра поз.8; снять колбу с ротаметра и вынуть из корпуса поз.5 уплотняющее резиновое кольцо, герметизирующее стык между корпусом поз.5 и колбой поз.1; - нижний конец трубки ротаметра поз.2 подключается к корпусу поз.5 через резиновую втулку, вынимать которую из корпуса и из трубки ротаметра без необходимости не рекомендуется. Сборка расходомера после проведения необходимых работ по промывке или чистке производится в обратном порядке. Не рекомендуется менять местами поплавки от разных ротаметров, так как это приводит к нарушению метрологических характеристик приборов. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. РАСХОДОМЕР КИСЛОРОДА Паспорт ГАКЕ 64.00.00 ПС 2005 9. Гарантии изготовителя 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие расходомера кислорода требованиям настоящего паспорта ( раздел 3 ) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 9.2. Гарантийный срок хранения в транспортировочной таре - 12 мес. со дня изготовления изделия. 9.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. Начало исчисления гарантийного срока - со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. - для действующих предприятий, 9 мес. - для строящихся предприятий и 12 мес.- для предприятий с сезонным характером работ, со дня поступления изделия на предприятие. 9.4. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет изделие и его части по предъявлении гарантийного талона ( приложение А ). Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной эксплуатации ( или ремонта лицами, неуполномоченными изготовителем), стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия. 9.5. О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит.Б 3.2.6. Среднее время наработки на отказ РК должно быть не менее 5000 часов при среднем сроке службы до 4 лет. 3.2.7. Габаритные размеры РК : в исполнении на рис.1: 35 х 110 х 180 мм в исполнении на рис.2: 35 х 85 х 180 мм. Размеры даны без учета длины сменного выходного штуцера поз.7 (см. рис.1). 3.2.8. РК комплектуются Ротаметром 20, d А5.183.631 по ТУ 64 -1- 0801- 256 – 80 с основной приведенной погрешностью  5%. 4.Комплектность В комплект поставки РК входят: - расходомер 1 - 20 л / мин, - сменный выходной штекер, - паспорт ГАКЕ 64.00.00 ПС, - руководство по эксплуатации ГАКЕ 68.00.00 РЭ, - струбцина для РК исполнения 02. 5. Устройство расходомера 5.1. РК выполняется конструктивно в трех модификациях: - ГАКЕ 64.00.00 - с прямым включением в систему клапанную ГАКЕ 55.00.00; общий вид приведен на рис.1; - ГАКЕ 64.00.00 -01 - с входным штуцером под шланг с внутренним диаметром 6 мм; предназначен для установки на банку ингалятора; - ГАКЕ 64.00.00-02 - с входным штуцером под шланг с внутренним диаметром 6 мм и со струбциной для крепления на несущей планке - рельсе 10 х 30 мм. Внешний вид РК модификации 01 и 02 приведен на рис.2, при этом струбцина поз.11 относится к модификации 02. 5.2. В состав РК входят следующие узлы и детали: - колба ротаметра.................................................................................................. 1 - Ротаметр 20, dА5.183.631 .................................................................................. 2 - показывающий поплавок ротаметра ................................................................. 3 - накидная гайка регулирующего вентиля............................................................ 4 - ручка регулирующего вентиля .......................................................................... 4а - корпус расходомера ............................................................................................ 5 - накидная гайка выходного штуцера ................................................................... 6 - сменный выходной штекер типа «елочка»......................................................... 7 - фланец уплотнения колбы ротаметра ............................................................... 8 - входной штуцер расходомера ........................................................................... 9 - выходной штуцер расходомера......................................................................... 10 - струбцина .............................................................................................................11 - стопорная гайка входного штуцера .................................................................. 12 1 2 3 11 8 9 4а 12 5 4 10 6 7 Рис. 1 Рис.2 |
| --- | --- | --- |