| 1. Общие указания. Регулятор вакуума ( далее « регулятор» ) используется в медицинских учреждениях с централизованной системой обеспечения вакуумом в качестве составной части отсасывающего устройства приводимого в действие источником вакуума. Регулятор вакуума может применяться в операционных, наркозных, реанимационных залах, родовых, перевязочных; палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, палатах для больных с ожогами кожи, палатах новорожденных и недоношенных, процедурных эндоскопии. Регулятор позволяет регулировать создаваемый в контейнере-сборнике вакуум на всем диапазоне от высоко вакуума -0,08 МПа до низкого вакуума -0,02 МПа . Для инфекционных больных регулятор следует подключать через бактериальный фильтр. Регулятор подключают к вакуумной магистрали. Схемы использования регулятора приведены на Рис 1 и 2. В зависимости от способа подключения к вакуумной магистрали регуляторы изготавливаются следующих модификаций : ГАКЕ 63.00.00 – регулятор вакуума с прямым включением через клапанную систему ГАКЕ 55.00.00 - Рис 1. ГАКЕ 63.00.00 – 01 - шланговый регулятор вакуума – Рис 2. 2. Технические данные. 2.1 Диапазон регулирования глубины вакуума………… от -0,08 МПа до –0,01 МП Производительность регулятора при вакууме -0,08 МПа достигает 30 л/мин 2.2 Рекомендуемое давление в вакуумной магистрали……….... -0,08 ± 0,005 МПа (- 80±5 кПа) 2.3 Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов при среднем сроке службы не менее 4 лет. 2.4 Габаритные размеры ОМЭ-30 в сборе – регулятор вакуума с прямым включением через клапанную систему ………………………………………………………………………………… 115 х 90 х 70 мм. – регулятор вакуума шланговый………………………………………..95 х 90 х 90 мм. 2.5 Условия эксплуатации - температура ………………………………………………………………от 10° од 35° С - влажность при 25° С………………………………………………………………до 80% - давление………………………………………………………….от 530 до 800 мм рт. ст. 2.6 По условиям эксплуатации регулятор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, исполнение УХЛ, категория 4.2. 2.7 Утечка входного вентиля регулятора в закрытом положении при давлении -0,08  0,025МПа не превышает 1 мл / мин. Утечка в корпусе регулятора при давлении -0,08  0,025МПа не превышает 1 мл / мин. 2.8 В зависимости от воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий регулятор относится к классу «В» группы 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1. 2.9 Конструкция регулятора обеспечивает его устойчивость к механическим воздействиям, вызванным грубым обращением по ГОСТ Р 50267.0. 2.10 Наружные поверхности регулятора устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “ Лотос “ по ОСТ42-21-2. Рис.5 4. Комплектность. В комплект поставки входят: - регулятор вакуума ГАКЕ 63.00.00 - паспорт ГАКЕ 63.00.00 ПС. 5. Меры безопасности. 5.1 К работе с регулятором могут быть допущены только лица, получившие соответствующие инструкции по работе с ним. 5.2 Не допускается эксплуатировать регулятор при неисправном вакуумметре. 5.3 Регулятор следует оберегать от ударов и падений на твердую поверхность. 5.4 Периодически должна производиться разборка регулятора для чистки и промывки внутренних каналов корпуса. 6. Поверка. 6.1. Поверка вакуумметра проводится в соответствии с действующими нормативными документами не реже 1 раза в год. После поверки вакуумметр ставить на ФУМ ленту ( фторопластовый уплотнительный материал). 6.2. Регулятор поставляется с поверенным вакуумметром. 7. Гарантии изготовителя. 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие регулятора требованиям технической документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 7.2. Гарантированный срок эксплуатации регулятора 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя. 3. Устройство и эксплуатация регулятора вакуума. 3.1 На Рис. 3 и 4 изображена схема устройства регулятора вакуума. 3.2 Регулятор вакуума подключается к вакуумной магистрали. - Рис.3 - регулятор подключается к магистрали через входной штуцер. - Рис.4 - регулятор подключается к магистрали через шланг, который надевают на входной штуцер регулятора и закрепляют гайкой. 3.3 Устанавливать регулятор рекомендуется при закрытых входном и регулировочном вентилях. Для этого следует ручку входного вентиля и ручку регулировки вакуума установить в крайнее положение по часовой стрелке до упора. 3.4 Зависимость глубины вакуума создаваемого регулятором и величины потока от поворота ручек регулировки показана на графиках рис.5. Ручка входного вентиля помечена красной окружностью. Поворачивая ручку входного вентиля против часовой стрелки мы даем возможность уравняться вакууму до и после регулятора в вакуумном трубопроводе. При этом , уже после 1 оборота ручки за регулятором устанавливается такой же вакуум, как и в вакуумной магистрали ( -0,08 МПа) . Ручка входного вентиля служит для регулировки величины потока (производительности регулятора). Производительность регулятора при повороте ручки против часовой стрелки ( от закрытого до упора) увеличивается. При 1 повороте регулятор пропускает 10 л/мин. При 1,5 поворотах ручки - 15 л/мин. При 2,5 ÷ 3 поворотах - не менее 30 л/мин ( максимальная производительность). 3.5 Ручка регулировки вакуума служит для изменения глубины вакуума от -0,08 МПа до -0,01 МПа. Вращая ручку регулировки вакуума против часовой стрелки мы уменьшаем глубину вакуума. Вращая ручку, мы открываем отверстия, находящиеся под ручкой регулировки вакуума. При этом происходит подсос воздуха . В результате чего, разряжение в вакуумном трубопроводе уменьшается. 3.6 Контроль глубины вакуума производится по встроенному в регулятор вакуумметру. 3.7 Всасывающий штуцер выполнен по типу “елочка”, что позволяет подключать к регулятору шланги с различным внутренним сечением. 3.8 Корпус шлангового регулятора закреплен на струбцине которую устанавливают на рельс сечением 10 х 30 мм и закрепляют на рельсе винтом струбцины. 3.9 Предприятием постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции изделия, поэтому некоторые незначительные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА Паспорт ГАКЕ 63.00.00 ПС 8. Свидетельство о приемке. РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА зав. №______________ Изготовлен в соответствии с действующий технической документацией, требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ______ МП ________________ ______________ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи 9. Свидетельство об упаковывании. РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА зав. №______________ Упакован ЗАО «Альтернативная наука», в соответствии с требованиями предусмотренными действующий технической документацией. Начальник отдела сбыта ________________ _Макарова Г.Ф.___ Подпись ответственного лица, Расшифровка подписи 10. Сведения о поверке вакуумметров. Дата поверки; Результат поверки; Дата очередной поверки; Подпись и клеймо поверителя. ЗАО «Альтернатив ная наука». 11. Предприятие изготовитель: ЗАО «Альтернативная наука г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, Рис. 1 Схема использования регулятора вакуума с прямым подключением.. Рис. 2 Схема использования шлангового регулятора вакуума. Рис. 3 Схема устройства регулятора вакуума с прямым подключением. Рис. 4 Схема устройства шлангового регулятора вакуума. |
| --- | --- | --- |