| Гарантийный талон N1 на ремонт (замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОРОДНО-ВОЗДУШНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ____________ (наименование и тип изделия) ____ТУ 9444-011-16793014-2005_____ (номер ГОСТ или ТУ) Номер и дата выпуска __________________ Введен в эксплуатацию_______________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - ЗАО ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ (подпись) М.П. Руководитель учреждения владельца _________________________ (подпись) Гарантийный талон N2 на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОРОДНО-ВОЗДУШНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ_________ (наименование и тип изделия) ____ТУ 9444-011-16793014-2005_____ (номер ГОСТ или ТУ) Номер и дата выпуска ____________________Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - ЗАО ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ (подпись) М.П. Руководитель учреждения владельца ________________________ (подпись) Гарантийный талон N3 на ремонт (замену ) в течение гарантийного срока изделия медицинской техники _____СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОРОДНО-ВОЗДУШНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ_______________ (наименование и тип изделия) ____ТУ 9444-011-16793014-2005_____ (номер ГОСТ или ТУ) Номер и дата выпуска ____________________Введен в эксплуатацию_____________ Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием - ЗАО ”Альтернативная наука” г. Санкт - Петербурга М.П. Руководитель ремонтного предприятия __________ ______________ (подпись) М.П. Руководитель учреждения владельца _______________________ (подпись) 1. Общие указания 1.1. Настоящий паспорт предназначен для эффективной и безопасной эксплуатации смесителей кислородно-воздушных медицинских (далее СКВМ) ГАКЕ 73.00.00. 1.2. СКВМ изготовлен с соблюдением требований ТУ 9444-011-16793014-2005. 2. Назначение СКВМ может применяться в системах жизнеобеспечения отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных блоков. СКВМ работают совместно с клапанными системами ГАКЕ 55.00.00, установленными в стационарные магистрали кислорода и сжатого воздуха, и позволяют создавать на входе дыхательной аппаратуры, подключаемой к СКВМ, газовый поток с содержанием кислорода от 20 до 100%. 3. Технические данные 3.1.Основные параметры и размеры. 3.1.1. Условия эксплуатации СКВМ соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, исполнение УХЛ 4.2. 3.1.2. СКВМ обеспечивает плавную регулировку процентного содержания кислорода в смеси от 20 до 100% . 3.1.3. СКВМ обеспечивает плавную регулировку расхода смеси на входе дыхательной аппаратуры от 2 до 40 л/мин. 3.1.4. Утечка в контуре низкого давления СКВМ при открытых вентилях расходомеров не должна превышать 10 мл/мин. 3.1.5. Утечка каждого регулирующего вентиля СКВМ в закрытом состоянии при входном давлении 0,8МПа должна быть не более 1 мл / мин. 3.1.6. Рабочее давление в газовых магистралях (кислород и воздух), необходимое для нормальной работы СКВМ должно быть не менее 0,3 МПа. 3.2. Технические характеристики 3.2.1. По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий СКВМ относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1. 3.2.2. СКВМ устойчивы к механическим воздействиям, вызванным грубым обращением по ГОСТ Р 50267.0. 3.2.3. Наружные поверхности СКВМ устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “ Лотос “ по ОСТ42-21-2. 3.2.4. Лакокрасочные покрытия СКВМ соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. 3.2.5. Гальванические покрытия СКВМ выбраны в соответствии с ГОСТ 9.303 и соответствуют требованиям ГОСТ 9.301. 3.2.6. Условия хранения СКВМ должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Хранение должно осуществляться на складах в упаковке изготовителя. 3.2.7. Среднее время наработки на отказ СКВМ должно быть не менее 3500 часов при среднем сроке службы до 3 лет. 3.2.8. Габаритные размеры СКВМ: 82 х 96 х 190 мм. 3.2.9. СКВМ комплектуются расходомерами воздуха и кислорода по ТУ 9444-010-16793014-2005. 7. Свидетельство об упаковывании Смеситель кислородно-воздушный медицинский ГАКЕ 73.00.00 N__________ наименование и обозначение изделия заводской номер Упакован ____________ЗАО «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . .____ год, месяц, число 8. Свидетельство о приемке Смеситель кислородно-воздушный медицинский ГАКЕ 73.00.00 N___________ наименование и обозначение изделия заводской номер изготовлен в соответствии с требованиями комплекта чертежей ГАКЕ 73.00.00, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число СКВМ содержит следующие узлы и детали: - струбцина . ........ ........ ........ ........ ........ ........ .....................................................1 - расходомеры ГАКЕ 64.00.00 (2 шт.)..................................................................2 - ручка регулируемого вентиля ……………………………………………………….3 - входные штуцеры (2 шт.).....................................................................................4 - накидные гайки (3 шт.) …..……………………………………..……………………. 5 - крестовина............................................................................................................ 6 - корпус смесителя ................................................................................................ 7 - выходной штуцер ……………………....................................................................8 - стопорная гайка ………………………………………………………………………..9 5.2. Струбцина поз.1 крепится к корпусу смесителя поз.7 двумя винтами М4; струбцина позволяет закрепить СКВМ на стандартном несущем рельсе сечением 10 х 30 мм. 5.3. Входящие в комплект СКВМ расходомеры ГАКЕ 64.00.00 поз.2 укомплектованы ротаметрами дА5.183.631 (ТУ 64-1-0801-256-80) с пределами измерений расхода от 1 до 20 л/мин. каждый. Регулировка расхода газа по каждому расходомеру осуществляется раздельно с помощью ручек регулирующих вентилей поз.3. Ручки поз. 3 имеют цветные вставки, определяющие тип газа: - желтые для воздуха, - синие для кислорода. Подключение газовых (входных) магистралей к расходомерам осуществляется с помощью гибкого шланга с внутренним отв.  6,3 мм. Шланг подводится к входному штуцеру расходомера поз.4 и фиксируется стопорной гайкой поз.9. СКВМ с помощью углового штекера подключается к клапанной системе ГАКЕ 55.00.00, входящего в комплект последней, что обеспечивает подключение к клапанам подачи газа (кислород и воздух) с рабочим давлением 0,3 0,8МПа. 5.4. Крестовина поз.6, корпус поз.7 и накидные гайки поз.5 обеспечивают надежное соединение всех элементов конструкции СКВМ в рабочем положении. Выходной штуцер поз.8 с накидной гайкой позволяет подключить к СКВМ дыхательную аппаратуру различного назначения, для чего в штуцер может быть установлен штекер типа “елочка” или другое переходное устройство, сопрягаемое с СКВМ конструктивно. 5.5. Для расчета количественного и качественного состава кислородно- воздушной смеси при работе с СКВМ следует пользоваться формулами (1) и (2): ( 1 ) QК = Q х ( А-20 ) / 80 л/мин. ( 2 ) QВ = Q  QК л/мин. где: QК - расход кислорода в смеси (л/мин.); Q - суммарный (общий) расход смеси (л/мин.); А - процентное содержание кислорода в смеси в % ; QВ - расход воздуха в смеси (л/мин.) В таблице 1 приведены данные для нескольких наиболее характерных рабочих смесей, состав которых вычислен по формулам (1 ) и (2 ). Для получения требуемого содержания кислорода в смеси производится установка соответствующих значений расхода кислорода QК и расхода воздуха QВ с помощью ручек регулирующих вентилей поз.3. |  | ЗАО «Альтернативная наука» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО “Альтернативная Наука” _____________ А. В. Князев СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОРОДНО - ВОЗДУШНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ Паспорт ГАКЕ 73.00.00 ПС 2006 9. Гарантии изготовителя 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие смесителя кислородно – воздушной смеси требованиям настоящего паспорта ( раздел 3 ) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 9.2. Гарантийный срок хранения в транспортировочной таре - 12 мес. со дня изготовления изделия. 9.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. Начало исчисления гарантийного срока - со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. - для действующих предприятий, 9 мес. - для строящихся предприятий и 12 мес.- для предприятий с сезонным характером работ, со дня поступления изделия на предприятие. 9.4. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет изделие и его части по предъявлении гарантийного талона ( приложение А ). Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной эксплуатации ( или ремонта лицами, неуполномоченными изготовителем), стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия. 9.5. О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит.Б 4.Комплектность В комплект поставки СКВМ входят: - расходомер ГАКЕ 64.00.00 - 2 шт. - корпус смесителя с крестовиной - 1 шт. - струбцина - 1 шт. - паспорт ГАКЕ 73.00.00 ПС, - паспорт ГАКЕ 64.00.00 ПС. 5. Устройство смесителя кислородно-воздушной смеси. 5.1 Общий вид СКВМ приведен на рис.1 2 9 8 7 5 5 5 6 4 3 1 Таблица 1 Процентное содержание кислорода в смеси, A%; Суммарный расход кислородно-воздушной смеси Q∑, л/мин.. Q∑ = 5; Q∑ = 7,5; Q∑ = 10; Q∑ = 12,5; Q∑ = 15. Расход кислорода QК и расход воздуха QВ в смеси, л/мин.. QК; QВ; QК; QВ; QК; QВ; QК; QВ; QК; QВ. 20; 0; 5; 0; 7,5; 0; 10; 0; 12,5; 0; 15. 30; 0.5 *; 4,5; 1*; 6,5; 1,5*; 8,5; 2*; 10,5; 2*; 13. 40; 1*; 4; 2*; 5,5; 2,5; 7,5; 3; 9,5; 4*; 11. 60; 2,5; 2,5; 3,5*; 4; 5; 5; 6*; 6,5; 7,5; 7,5. 80; 3,5*; 2; 5,5; 2; 7,5; 2,5; 9,5; 3; 11; 4. 100; 5; 0; 7,5; 0; 10; 0; 12,5; 0; 15; 0. Числа со знаком ( * ) означают округленное значение расхода, что связано с разрешающей способностью шкалы ротаметра - 0,5 л/мин. 5.6. Для разборки СКВМ при проведении профилактических работ необходимо проделать следующие операции: - отвинтить гайки входных штуцеров поз.4 и снять шланги подводящих магистралей с входных штуцеров СКВМ; - отвернуть два винта М3, соединяющие крестовину с корпусом поз.7; - снять крестовину вместе со струбциной с расходомеров и корпуса СКВМ; - отвернуть накидные гайки поз.5 и отсоединить расходомеры от корпуса поз.7. Разборка самих расходомеров может производиться по инструкции, изложенной в паспорте ГАКЕ 64.00.00 ПС. Сборка СКВМ производится в обратном порядке. Не допускается выворачивать заглушку, установленную в торце корпуса поз.7 ( винт со шлицом). 6. Меры безопасности 6.1. Не допускается эксплуатация СКВМ при неисправных расходомерах. 6.2. Не допускается попадание смазочных материалов на наружную поверхность и во внутренние каналы штуцеров СКВМ. 6.3. СКВМ следует оберегать от ударов и падений на твердую поверхность с высоты более 5 см. 6.4. При подключении к СКВМ дыхательной аппаратуры регулирующие вентили расходомеров должны быть закрыты |
| --- | --- | --- |