| 1. Общие указания 1.1. Настоящий паспорт предназначен для эффективной и безопасной эксплуатации увлажнителей кислорода ГАКЕ 61.00.00. 1.2. В связи с дальнейшим техническим совершенствованием увлажнителей, их конструкция может несколько отличаться от конструктивного исполнения, приведенного на рис.1 и 2 2. Назначение и устройство. 2.1 Увлажнитель кислорода (далее «увлажнитель») может применяться в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях. Увлажнитель предназначен для увлажнения и контроля расхода кислорода. 2.2 Увлажнитель подключают к стационарной магистрали кислорода через клапанную систему ГАКЕ 55.00.00. 2.3 Увлажнители выпускаются двух модификаций : штекерный и шланговый ( рис.1 и рис.2). Основными составными частями увлажнителей обеих модификаций являются - банка градуированная с крышкой ( рабочий объем 500 мл) - распылитель жидкости - расходомер кислорода. Расходомер крепится на крышке банки с помощью накидной гайки. Увлажнитель штекерный подключается к клапанной системе с помощью штекера находящегося на расходомере увлажнителя. Увлажнитель шланговый подключается к клапанной системе через гибкий шланг, который заканчивается штекером угловым. Шланг фиксируется на штуцере расходомера с помощью гайки. Банка шлангового увлажнителя может помещаться в корзину и крепиться на рельсе с помощью струбцины (размеры сечения рельса 30х10 мм). 3. Технические данные 3.1.Основные параметры и размеры. 3.1.1 Увлажнитель обеспечивает относительную влажность кислорода на выходе их патрубка увлажнителя не менее 85%. 3.1.2 Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости - 500 мл. 3.1.3 Увлажнитель обеспечивает плавную регулировку выбираемого расхода кислорода в диапазоне от 1 до 20 л/мин. 3.1.4 Утечка в дыхательном контуре увлажнителя не превышает 0,5 л/мин. 3.1.5 Габаритные размеры увлажнителя -не более 200 х 110 х 400 мм. 3.1.6 Масса увлажнителя в полном комплекте поставки - не более 2 кг . 3.1.7 В увлажнителе драгоценных металлов нет. 7. Использование увлажнителя 7.1. Установите требуемый расход кислорода, вращая ручку вентиля расходомера . 7.2. В процессе использования увлажнителя наблюдайте за уровнем воды в банке увлажнителя. При достижении уровня воды ниже распылителя вентилем расходомера перекройте поток кислорода, снимите банку, налейте в нее дистиллированную воду до верхней отметки и вновь установите банку на место. Снова установите вентилем требуемый расход кислорода. 7.3. По окончании использования увлажнителя произведите его дезинфекцию и стерилизацию. 8. Техническое обслуживание 8.1. Все детали и узлы увлажнителя должны храниться в отведенном для этого месте. 8.2 Загрязненные наружные части увлажнителя следует дезинфицировать , а банку стерилизовать ( ОСТ42-21-2). 8.3 Указания по техническому обслуживанию и проверке технического состояния расходомера приведены в паспорте на расходомер. 9. Гарантии изготовителя 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие увлажнителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 9.2 Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня изготовления. 9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня отгрузки предприятию- потребителю. 9.4 Изготовитель не несет ответственность за дефекты, возникшие из-за небрежного или неправильного обращения с увлажнителем или его ремонт лицами, не уполномоченными изготовителем. 9.5 О замечаниях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, сообщать по адресу: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит.Б тел. ( 812 ) 767-03-88, факс ( 812 ) 767-03-86 767 - 03 - 75 (отдел сбыта) 3.2. Технические характеристики 3.2.1 Условия эксплуатации увлажнителя соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, исполнение УХЛ 4.2. 3.2.2 Величина потери напора (давления) на увлажнителе при расходе 20 л / мин. и полностью открытом регулирующем вентиле расходомера не должна превышать 0,05 МПа. 3.2.3 Минимальное давление в кислородной магистрали, необходимое для нормальной работы увлажнителя ( совместно с клапанной системой ), должно быть не менее 0,2 МПа. 3.2.4 Наружные поверхности увлажнителя устойчивы к дезинфекции , а банка увлажнителя к химической стерилизации по ОСТ42-21-2. 3.2.5 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий увлажнитель относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1. 3.2.6 Устойчивость к механическим воздействиям, вызванным грубым обращением по ГОСТ Р 50267.0. 3.2.6 Гальванические покрытия увлажнителя выбраны в соответствии с ГОСТ 9.303 и соответствуют требованиям ГОСТ 9.301. 3.2.8 Условия хранения увлажнителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Хранение должно осуществляться на складах в упаковке изготовителя. 3.2.9 Среднее время наработки на отказ увлажнителя должно быть не менее 5000 часов при среднем сроке службы до 4 лет. 4.Комплектность В комплект поставки увлажнителя штекерного входят: - расходомер штекерный ГАКЕ 64.00.00………….………………………………..1 - банка в сборе ( с накидной гайкой )……………………………………………….1 - паспорт на увлажнитель кислорода ГАКЕ 61.00.00 ПС…....………...…..…...1 - паспорт на расходомер кислорода ГАКЕ 64.00.00 ПС………...……………….1 В комплект поставки увлажнителя шлангового входят: - расходомер шланговый ГАКЕ 64 4.00.00………………………………………..1 - банка в сборе ( с накидной гайкой ).................................……………………….1 - шланг…………………………………………………………………………………....1 - штекер угловой………………………………………………………………………..1 - паспорт на увлажнитель кислорода ГАКЕ 61.00.00 ПС…....………...…..…...1 - паспорт на расходомер кислорода ГАКЕ 64.00.00 ПС………...……………….1 Дополнительные комплектующие ( заказываются отдельно) - корзина со струбциной……………………………………………………………….1 |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. УВЛАЖНИТЕЛЬ КИСЛОРОДА УК – ”Альт.-Н” Паспорт ГАКЕ 61.00.00 ПС 10. Свидетельство об упаковывании Увлажнителя кислорода УК – ”Альт.-Н” N ГАКЕ 61.00.00 ______________________ __________________________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ Упакован ____________АОЗТ «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . .____ год, месяц, число 11. Свидетельство о приемке Увлажнителя кислорода УК – ”Альт.-Н” ГАКЕ 61.00.00 N ________________________________ ________________ наименование и обозначение изделия заводской номер ___________________________________________________________ изготовлен в соответствии с требованиями комплекта чертежей ГАКЕ 61.00.00 , принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 1 – расходомер 2 - банка 500 мл 3 - распылитель 4 - гайка 5 – крышка банки 6 – кольцо уплотнительное 7 – входной штекер расходомера 8 - выходной патрубок 9 - регулирующий вентиль расходомера 10 - ротаметр расходомера 11 – гайка накидная 12 – гайка для крепления шланга 13 – шланг 14 – штекер угловой 15 - корзина 16 – струбцина 5. Меры безопасности 5.1 Увлажнитель должен использоваться только по правилам, изложенным в настоящем паспорте и паспорте расходомера. 5.2 Банка увлажнителя должна быть заполнена стерильной жидкостью, температура жидкости, вводимой в банку во время наполнения , не должна превышать 37°С. 5.3 Не допускается наливать в увлажнитель жидкость выше верхнего уровня, обозначенного на банке увлажнителя. 5.4 Не допускается попадание смазочных материалов на наружную поверхность и во внутрь увлажнителя. 5.5 Не допускается эксплуатация увлажнителя при неисправном ротаметре расходомера. 5.6 Увлажнитель следует оберегать от ударов и падений на твердую поверхность с высоты более 5 см. 5.7 При подключении к увлажнителю дыхательной аппаратуры регулирующий вентиль расходомера должен быть закрыт. 6. Подготовка увлажнителя к использованию 6.1. При подготовке увлажнителя к использованию впервые после его приобретения проверьте соответствие его комплектности по разделу 4 паспорта. 6.2. Произведите дезинфекцию наружных поверхностей увлажнителя и химическую стерилизацию банки увлажнителя по ОСТ42-21-2. Просушите части, подвергнутые дезинфекции и стерилизации. 6.3. Установите расходомер на крышке увлажнителя и закрепите его накидной гайкой. К шланговому увлажнителю подсоедините шланг и закрепите его гайкой, к свободному концу шланга подсоедините штекер угловой и закрепите гайкой. 6.4. Поворачивая крышку банки по стрелке указателя , отсоедините банку от крышки. Налейте в банку дистиллированной воды и присоедините банку к крышке. 6.5. Проконтролируйте закрытое положение вентиля на расходомере (по часовой стрелке до упора), после чего присоедините входной штекер увлажнителя к системе подачи кислорода. 6.6. Присоедините к выходному патрубку увлажнителя, находящемуся на его крышке, шланг с маской или шланг подачи кислорода в кислородную палатку. |
| --- | --- | --- |